PAT02-F1

CHECKLIST DO APARELHO DE ANESTESIA

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:. |  |  |
| --- | --- | --- |

(   ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado                   (   ) Indisponível - Pre Analise - indisponível

(   ) Manutenção Preventiva    (   ) Manutenção Corretiva    (   ) Inspeção     (   ) Calibração   (   ) Segurança Elétrica

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi/Gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Entrada de Módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Condições das Gavetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Teclas/Encoder/Botões/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Versão de Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Teste de Vazamento Simples e Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Limpeza do Cooler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rodízios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tubos Internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Verificação de Fluxo de Ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Verificação de Fluxo de O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Verificação de Fluxo de N2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Verificação de Fluxo nas saídas auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Volume |  | 500mL | 450 - 550 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300mL | 270 - 330 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão Inspiratória |  | 21cmH2O | 19 - 23 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18cmH2O | 16 - 20 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão PEEP |  | 7cmH2O | 5 - 9 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5cmH2O | 3 - 7 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Dixtal) Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |