CHECKLIST DO ASPIRADOR-COMPRESSOR

PAT02-F1

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:. |  |  |
| --- | --- | --- |

(   ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado                   (   ) Indisponível - Pre Analise - indisponível

(   ) Manutenção Preventiva    (   ) Manutenção Corretiva    (   ) Inspeção     (   ) Calibração   (   ) Segurança Elétrica

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/Leds/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Rodízios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Conjunto Regulador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Conjunto do Filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mangueiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Frascos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Filtro de Bronze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Esfera de Vedação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Filtro Bacteriológico/Microfiltro de Ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Manômetro/Manovacuômetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ruído/Vibração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Aspiração Máx. |  | Indiferente | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspiração |  | 300mmHg | ±2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500mmHg | ±2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão |  | 0,8Kgf/cm² | ±2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2Kgf/cm² | ±2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (Fanem: Colibri/R2D2), Anual (Medela/Victoria Lipos). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |