PAT02-F1

CHECKLIST DA AUTOCLAVE

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:. |  |  |
| --- | --- | --- |

(   ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado                   (   ) Indisponível - Pre Analise - indisponível

(   ) Manutenção Preventiva    (   ) Manutenção Corretiva    (   ) Inspeção     (   ) Calibração   (   ) Segurança Elétrica

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi/ Gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/Leds/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Vedações/Guarnições |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Travas da Tampa/Porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Alinhamento da Tampa/Porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fiações e Conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Condições das Resistências |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Válvula de Segurança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Potência (W) |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente (I) |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão |  | 1 Kgf/cm² | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Fanem), Semestral (CISA). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |