CHECKLIST BERÇO AQUECIDO

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pré Análise - não localizado ( ) Indisponível - Pré Análise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS

LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME

| ITENS PARA ANÁLISE |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES | C.Q. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |
| 02 | Acabamento/Carcaça/Chassi/Estrutura |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação/Aterramento |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |
| 05 | Abafadores/Dobradiças/Bandejas |  |  |  |  |  |
| 06 | Cuba de Acrílico/Protetores de Acrílico/Colchão |  |  |  |  |  |
| 07 | Ajuste Leito/Ergométrico |  |  |  |  |  |
| 08 | Resistência |  |  |  |  |  |
| 09 | Rodízios |  |  |  |  |  |
| 10 | Lâmpada Auxiliar |  |  |  |  |  |
| 11 | Aspirador (Frasco/Mangueiras/Aspiração) |  |  |  |  |  |
| 12 | Baby Puff (Acessórios/ Manovacuômetro/Tampões/Blender) |  |  |  |  |  |
| 13 | Bilitron Integrado (Ventosa/ Data e Hora/ Conjunto Posicionamento / Zerar Hora – quando trocar LED) |  |  |  |  |  |
| 14 | Bateria 9V recarregável |  |  |  |  |  |
| 15 | LED/Display /Painel |  |  |  |  |  |
| 16 | Teclas/Botões/Chave L/D |  |  |  |  |  |
| 17 | Modo Manual/Modo Servo Controlado |  |  |  |  |  |
| 18 | Data e Hora |  |  |  |  |  |
| 19 | Memória |  |  |  |  |  |
| 20 | Refletor Deslocado (Ampla) |  |  |  |  |  |
| 21 | Alarmes: Falta Sensor / Alta Temp. / Baixa Temp. |  |  |  |  |  |
| 22 | Relógio Apgar e Bipe |  |  |  |  |  |
| 23 | Falha no resistor de aquecimento (Ampla) |  |  |  |  |  |
| 24 | Ver Temp. do Paciente |  |  |  |  |  |

| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeza | Valor de Referência |  |  | Valor de Desvio Admissível | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Temperatura Pele 1 | 36,1°C |  |  | ±0,5°C |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura Pele 1 | 25°C |  |  | ±0,5°C |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. Pele 2 25°C +/- 0,5°C |  |  | Temp. Pele 1 34°C +/- 0,5°C |  |  |  | Temp. Pele 1 42°C +/- 0,5°C |  |  |  |  |
| Temp. Pele 2 36,1°C +/- 0,5°C |  |  | Temp. Pele 2 34°C +/- 0,5°C |  |  |  | Temp. Pele 2 42°C +/- 0,5°C |  |  |  |  |
| Baby Puff | 10 cmH2O |  |  | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 cmH2O |  |  | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 cmH2O |  |  | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |
| Balança | 5kg |  |  | ±0,004g |  |  |  |  |  |  |  |
| Blender | 30% |  |  | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60% |  |  | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% |  |  | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilitron | De acordo com o modelo: ____µW/cm².nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |