(A30/A40/DREAMSTATION/FOCUS/SYNCHRONY/VPAPIII)

CHECKLIST DO BIPAP

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:. |  |  |
| --- | --- | --- |

(   ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado                   (   ) Indisponível - Pre Analise - indisponível

(   ) Manutenção Preventiva    (   ) Manutenção Corretiva    (   ) Inspeção     (   ) Calibração   (   ) Segurança Elétrica

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carenagem/Carcaça/Chassi/Acabamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Fonte de Alimentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/Leds/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teclas/Encoder/Botões/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Pressão CPAP |  | 4cmH2O | ±2,5cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cmH2O | ±2,5cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão IPAP |  | 8cmH2O | ±2,5cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30cmH2O | ±2,5cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão EPAP |  | 4cmH2O | ±2,5cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cmH2O | ±2,5cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequência Inspiratória |  | 10rpm | ±2,5rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30rpm | ±2,5rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: ______; Teste N°: ______ Classe: ____ Tipo: _____; Data SE.: _____/_____/____; Teste número: ___________; Data do Teste de Seg. Elétr.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Philips). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |