PAT02-F1

CHECKLIST DO BISTURI ELETRÔNICO

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:. |  |  |
| --- | --- | --- |

(   ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado                   (   ) Indisponível - Pre Analise - indisponível

(   ) Manutenção Preventiva    (   ) Manutenção Corretiva    (   ) Inspeção     (   ) Calibração   (   ) Segurança Elétrica

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação/Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Conexões de Entrada e Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Condição de Stand By |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teclas/Botões/Encoder/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Etiquetas/Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Display/Leds/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Verificação de funcionamento do Bargraph |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ajuste de Volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Preenchimento do RIF/PERFORMANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zerar Potências ou Ajustar Conforme Estava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONFIGURAÇÕES MODELO; SS-501LX; SS-501S; SS-501SX; SS-501; SS-500; SS-100MC; SS-200. CORTE; 300W/300Ω; 300W/300Ω; 400W/300Ω; 300W/300Ω; 300W/300Ω; 100W/700Ω; 200W/700Ω. COAGULAÇÃO; 120W/500Ω; 120W/300Ω; 120W/500Ω; 120W/300Ω; 120W/300Ω; 100W/700Ω; 100W/300Ω. BLEND; 250W/300Ω; 250W/300Ω; 250W/300Ω; 250W/300Ω; 250W/300Ω; 100W/700Ω; 100W/300Ω. BIPOLAR; 200W/100Ω; 80W/100Ω; 200W/100W/100Ω; 70W/100Ω; 70W/100Ω; 70W/100Ω. MODELO; SS-200E; SS-200A; SS-601MC; SS-601MCA; HF-120; HF-120 micro. CORTE; 200W/700Ω; 200W/700Ω; 300W/500Ω; 400W/350Ω; 100W/700Ω; 100W/700Ω. COAGULAÇÃO; 100W/300Ω; 100W/300Ω; 120W/500Ω; 120W/500Ω; 100W/300Ω; 10 0W/300Ω. BLEND; 150W/700Ω; 150W/700Ω; 250W/500Ω; 250W/350Ω; 100W/700Ω; 100W/700Ω. BIPOLAR; 50W/100Ω; 50W/100Ω; 70W/100Ω; 80W/100Ω; 50W/100Ω; 50W/25Ω. COLETA DE DADOS |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Potência - CORTE |  | ______W | ±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência - COAGULAÇÃO |  | ______W | ±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência - BLEND |  | ______W | ±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência - BIPOLAR |  | ______W | ±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____; Teste número: ___________; Data do Teste de Seg. Elétr.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual:___________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (WEM). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |