PAT02-F1

CHECKLIST DA BOMBA DE INFUSÃO ST550T2

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  | C.Q. |
| 01 |  | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Caixa Frontal e Traseira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Garra de Fixação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Manípulo da Haste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Manípulo da Coluna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Pés de PVC (x4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Condições dos Parafusos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Tampa Isolante (x4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Etiqueta Frontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Etiqueta do Sentido de Infusão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Etiqueta de Instruções de Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Etiqueta de Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Display/Leds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Teclas/Botões/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Teste do Conjunto Mecânico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Teste do Sensor de Ar na Linha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Teste do Detector de Gotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Teste de Oclusão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versão de Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMUNICADOS TÉCNICOS DA ENGENHARIA APLICÁVEIS (CTE’S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° CTE APLICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  |  | Valor de Referência |  | Valor de Desvio Admissível |  |  |  | 1° Leitura |  |  |  | 2° Leitura |  | 3° Leitura |  |  | Média |  |
| VAZÃO |  |  | 25 mL/h |  | ±1mL/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Padrões: KIT____________ (Balança PAT___________ + Cronômetro____________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proveta: ________ |  |  | Equipo: _________ |  |  |
| Classe de Proteção: |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de Proteção: CF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador de Seg. Elétr.: __________; Teste número: _________; Data do Teste de Seg. Elétr.:_____/_____/____; Teste número: ___________; Data do Teste de Seg. Elétr.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Samtronic). Observações: Simbologia: + quando a infusão for maior que 26mL/h; - quando a infusão for menor que 24mL/h; *quando trocar o conjunto intermediário do equipo; T quando precisar retornar o equipamento para o técnico de manutenção. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _________________________ |  |  |  |  |  | Assinatura: ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: _____/_____/____ |  |  |  |