CHECKLIST DA CÂMARA B.O.D

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Memória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Etiqueta/Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/Leds/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Bateria 9V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Vedações (Guarnição) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rodízios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mangueira do Dreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Recipiente Coletor de Água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Glicerol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Iluminação Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Motor Ventilação Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Motor Ventilação Externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Corrente de Trabalho do Compressor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Testes de Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Condições dos Acrílicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Travas e Dobradiças dos Acrílicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Painel Vivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Verificação de Vazamento (Válvula Shirard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Aquecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RS232/LAN/WLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Impressora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Discadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Alarme Falta de Energia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Aquecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Temperatura |  | 4 ou 5°C | ±0,5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  | 37°C | ±0,5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostato de Baixa |  | _____°C ±_____°C |  |  | Termostato de Alta |  |  |  | _______°C ±_______°C |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Fanem).Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |