CHECKLIST DO CARDIOVERSOR

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Gabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/LEDS/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teclas/Encoder/Botões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Teste Estendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Teste Impressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Versão de Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Status LOG (Erro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Teste de Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Energia (Joule) |  | 5 Joules | 4 - 6 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 Joules | 180 - 220 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 Joules | 45 - 55 J |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | 100 Joules | 90 - 110 J |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | 150 Joules | 135 - 165 J |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| ECG |  | 60bpm | ±1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derivações (ECG) |  | --- | --- |  |  |  |  |  | N/A | C | NC |  |
| SPO2 |  | 100% | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91% ou 92% | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82% ou 83% | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulso |  | 60bpm | ±1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBP (PHILIPS) |  | 200 mmHg | ±5mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBP |  | 120 mmHg | ±5mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 mmHg | 74 a 84 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETCO2 |  | --- | --- |  |  |  |  |  | N/A | C | NC |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Philips). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |