CHECKLIST DA CENTRÍFUGA

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Tampas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Verificação do Giro Anti-horário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Alarme desbalanceamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ventosas 5/16” (Pé de apoio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trava de Segurança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Abertura e Fechamento da Porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Guarnição da Tampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Porta Tubos/Suporte |  |  |  |  |  | Código: |  |  |  |  |
| 16 | Tipo Cruzeta |  |  |  |  |  | Código: |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência |  | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Rotação |  | De acordo com a cruzeta: ______rpm |  | ±5% rpm |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (Centrífuga Refrigerada) |  | 4°C |  | ±2°C |  |  |  |  |  |  |  |
| O offset ideal de teste nas centrífugas é a rotação máxima de ajuste para cada tipo de cruzeta, com tolerância de +/- 5%. Ou realizar os testes pelo offset nos pontos utilizados pelo cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |