CHECKLIST DO COAGULADOR A GAS ARGÔNIO

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/Leds/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Painel Frontal e Conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Painel Traseiro (Conexão do Entrada Pedal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| ARGON 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo (Argônio) |  | 2,5 L/min | 2,13 - 2,87 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 L/min | 4,50 - 6,00 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARGON 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo (Argônio) |  | 2,5 L/min | 2,13 - 2,87 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 L/min | 4,25 - 5,75 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 L/min | 9,0 - 11,0L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5 L/min (Apenas SW A05_T02) | 6,37 - 8,62 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (WEM). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |