CHECKLIST DO CONCENTRADOR DE O2

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação/Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Teclas/Botões/ Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/Leds/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Verificação do Áudio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Fluxômetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Realizar Limpeza Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Fluxo |  | 3lpm | 2,7 - 3,3 lpm |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | 5lpm | 4,5 - 5,5 lpm |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| Concentração de O2 |  | 93% | 90 - 96 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Bianual (Philips). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |