CHECKLIST DO CPAP - FANEM

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Fiação e Conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Vedações/Tampões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rodízios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gerador de Bolhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mangueiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Válvula reguladoras de Pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Conexão de Gás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Fluxômetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Umidificador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Concentração de O2 |  | 21% | 20,8% a 25% O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30% | 25% a 35% O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60% | 55% a 65% O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90% | 85% a 95% O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% | 95% a 100% O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umidificador (Alarme de Alta Temperatura) |  | 36 - 37°C | --- |  |  |  |  |  | N/A | N/A |  |
| Analisador SE.: _________ Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______ Data SE.: _____/_____/____ |
| Aspecto Visual: ___________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |