CHECKLIST DO DESFIBRILADOR

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Display/LEDs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Condição da Bolsa do Equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Condição da Placa Descartável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Botões/Teclas/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Energia |  | 5 J | ± 1J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 J | ± 7,5J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 J | ± 22,5J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 J | ± 20 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Philips/TEB/Instramed – FRX/D10+/ HS-01). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |