CHECKLIST DO ESTIMULADOR DE TOSSE

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Teclas/Botões/Encoder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teste de pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Tempo Inspiratório |  | 1s | ±0,06s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão Positiva |  | 70cmH2O | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão Negativa |  | -25cmH2O | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo Positivo |  | 200L/min | >200L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo Negativo |  | -200L/min | <-200L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____%. |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Philips). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |