CHECKLIST DA ESTUFA

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Gabinete/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Etiqueta/Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/Painel/Leds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Fiação e Conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Resistência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Termostato Hidráulico de Ajuste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Termostato de Segurança (PID) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Auto Tunning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Guarnição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Trinco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Alinhamento da porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Parafuso da porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ventilador macho/fêmea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  |  | Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Temperatura Máx. |  | ____°C | ±_____°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de Trabalho |  | ____°C | ±_____°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2503 - Circulação - 140 e 230 litros 37°C / 330 - Renovação AR – DIGITAL 60°C / 1502 - Caixa Aquecedora 37°C / 320 – DIGITAL 100°C / 502 - Cultura – DIGITAL 37°C / 515 - SE – DIGITAL 100°C / 520 - Circulação – DIGITAL 100°C / 002 - Cultura – ANALÓGICO 37°C |  |  |  |  |  | Tolerância: +/- 2°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 – ANALÓGICO 100°C / 520 - Circulação – ANALÓGICO 100°C |  |  |  |  |  | Tolerância: +/- 5°C |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 - Esteril. Secagem - ANALÓGICO 100°C / 330 - Renovação AR – ANALÓGICO 60°C / 502 - Cultura – ANALÓGICO 37°C / 515 - SE – ANALÓGICO 100°C |  |  |  |  |  | Tolerância: +/- 10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |