CHECKLIST DA FOTOTERAPIA

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Rodízios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Amortecedor/Ventosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Memória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ruído do Cooler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Conjunto Fixação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Conjunto Articulador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Iluminação Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Arco refletor (BILITRON BED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Colchão Gel (BILITRON BED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Superled (em caso de troca zerar hora do super LED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Radiância |  | De acordo com o modelo: _____µW/cm².nm | De acordo com o modelo: _____µW/cm².nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (Pele) |  | 36,1°C | ±0,3°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABELA DE REFERÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 – BILISPOT == 40cm ¦ ≥18 µWcm²/nm |  |  | 3006 – BILITRON == 55 µWcm²/nm (30cm ¦ +/- 10 µWcm²/nm) |  |  |  |  |  | 4006 – BILITRON == 70 µWcm²/nm (30cm ¦ +/- 7,5 µWcm²/nm |  |  |  |
| 5006 – BILITRON == 55 µWcm²/nm (30cm ¦ +/- 10 µWcm²/nm) |  |  | BILIBERÇO == 17 µWcm²/nm (30cm ¦ +/- 6 µWcm²/nm) |  |  |  |  |  | BILIBERÇO == 21 µWcm²/nm (30cm ¦ +/- 6 µWcm²/nm) |  |  |  |
| OCTOFOTO 3Br¦2Az¦3Br == 9 µWcm²/nm (40cm ¦ ≥9 µWcm²/nm |  |  | OCTOFOTO 2Br¦4Az¦2Br == 12 µWcm²/nm (40cm ¦ ≥12 µWcm²/nm |  |  |  |  |  | OCTOFOTO 8Az == 14 µWcm²/nm (40cm ¦ ≥14 µWcm²/nm |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos Acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual – Bilitron/Bilitron Sky, Semestral - Biliberço (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |