CHECKLIST DA INCUBADORA (PAINEL e CÚPULA)

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Acabamentos/Estrutura/Acabamento/Gabinete/Rodízios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Etiquetas/Adesivos/Fita Vinil/Vedações da Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Testes do Carregador e das Baterias (9V e 12V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Teste de Memória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Verificação da Iluminação (IT158) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Teste do Modo AC/DC (IT158) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Testes de Alarmes de Falta Energia, Circulação e Sensor de Pele e Alarmes de Alta e Baixa Temperaturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verificação do Termostato de Segurança 38°C / 40°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Verificação de Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Verificação da Data Preventiva/Calibração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cúpula/Parede Dupla/Porta de Acesso (Acrílicos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Guarnições/Portinholas/Abafadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Manga Íris/Punho Elástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mola Pivot/ O’ring/ Amortecedor Adesivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bandeja/Colchão/Gaveta Raio-X/Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Tubo de Silicone/Flange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Funcionalidade dos Elevadores/Ergométricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Frisos/Bandeirola/Travas/Dobradiças/ Tampão Vapor Jet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Conjunto UR/Tampa do Nível D’água/Reservatório D’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Válvula/Suporte/Cilindro de Gases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Funcionalidade do Arco Refletor (Unidade Híbrida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Leito 360° (Unidade Híbrida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Amortecedores/Mola Gás (IT158) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Filtro de Ar/Tubo Acumulador/Célula de O2/Filtro de O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Temperatura Ar |  | 36°C | ±0,5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura Pele |  | 36,1°C | ±0,5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. Pele 25°C +/- 0,5°C; Temp. Pele 34°C +/- 0,5°C; Temp. Pele 42°C +/- 0,5°C. |
| Umidade |  | 70% | ±5 (Vision: ±10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentração de O2 |  | 50% | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balança |  | 5kg | ±0,004g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulso |  | 200bpm | ±1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oximetria |  | SPO2 90% | ±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baby Puff (IT158) |  | 10 cmH2O | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 cmH2O | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 cmH2O | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruído |  | 0 - 60 dBA | <60dBA |  |  |  |  |  |  | N/A | N/A |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos Acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |