CHECKLIST DO MÓDULO DE SINAIS VITAIS

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carenagem/Acabamento/Carcaça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Conexão com o Monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Teste de Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| ECG |  | 60bpm | ±1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude ECG |  | 10mm | ±2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERIVAÇÕES (ECG) |  | --- | --- |  |  |  |  |  | N/A | C | NC |  |
| RESPIRAÇÃO |  | 60rpm | ±1rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPO2 |  | 100% | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91% ou 92% | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82% ou 83% | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PULSO |  | 60bpm | ±1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBP (PHILIPS) |  | 200 mmHg | ±5mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBP |  | 120 mmHg | Vide Tabela Abaixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TA (DIXTAL) |  | 24°C / 24,5°C | ±0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40°C / 48,9°C | ±0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB (DIXTAL) |  | 24°C / 24,5°C | ±0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40°C / 48,9°C | ±0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 (PHILIPS) |  | 37°C | ±0,2°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 (PHILIPS) |  | 37°C | ±0,2°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETCO2 |  | --- | --- |  |  |  |  |  | N/A | C | NC |  |
|  |  | 35 (c/ gás 5%) | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBP (PHILIPS) |  | 200mmHg/0mmHg | ±5mmHg |  |  |  |  |  | / | / | / |  |
| IBP1 (DIXTAL) |  | 0mmHg | ±1mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100mmHg | ±1mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBP2 (DIXTAL) |  | 0mmHg | ±1mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100mmHg | ±1mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VALOR DE DESVIO ADMISSÍVEL PARA NIBP e CO

| NIBP Linha DX2010 120mmHg - 110 a 120mmHg 80mmHg - 70 a 80mmHg |  | NIBP Linha DX 20/21/22/23 e Linha Efficia 120 mmHg - ±5 mmHg 80 mmHg - 74 a 84 mmHg |  | Débito Cardiáco Grandeza Valor Tolerância Débito cardíaco 4 l/min +/- 0,2 Débito cardíaco 8 l/min +/- 0,4 Débito cardíaco 16 l/min +/- 0, 8 Temp. 25 °C e 37°C +/- 0, 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Philips/Dixtal). Observações: |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ | Assinatura: ____________________ |  | Data: ____/____/_____ |  |