CHECKLIST DO MONITOR DE RADIÂNCIA

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Fiação e Conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Teclas/Botões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Condições das Placas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Amortecedor/Ventosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Condições das Sondas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Temperatura |  | 36°C | ±0,3°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umidade |  | 50% | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigênio |  | 60% | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiômetro |  | 10µW/cm².nm | ±2 µW/cm².nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20µW/cm².nm | ±2 µW/cm².nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30µW/cm².nm | ±2 µW/cm².nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |