| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |
| --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  |  |  | N/A |  |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  |  | C.Q. |
| 01 |  | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | Carenagem/Acabamento/Carcaça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Teclas/Botões/Encoder/Touch/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Controle de Brilho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Conexão de Módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Verificação dos Conectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Integridade das Placas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Condições dos Filtros DMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Versão de Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  |  | Valor de Referência |  | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura |  | 3° Leitura |  |
| ECG |  |  | 60bpm |  | ±1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplitude ECG |  |  | 10mm |  | ±2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERIVAÇÕES (ECG) |  |  | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | N/A | C |  | NC |  |
| RESPIRAÇÃO |  |  | 60rpm |  | ±1rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPO2 |  |  | 100% |  | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 91% ou 92% |  | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 82% ou 83% |  | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PULSO |  |  | 60bpm |  | ±1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBP (PHILIPS) |  |  | 200 mmHg |  | ±5mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBP |  |  | 120 mmHg |  | Vide Tabela Abaixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TA (DIXTAL) |  |  | 24°C / 24,5°C |  | ±0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40°C / 48,9°C |  | ±0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB (DIXTAL) |  |  | 24°C / 24,5°C |  | ±0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40°C / 48,9°C |  | ±0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 (PHILIPS) |  |  | 37°C |  | ±0,2°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 (PHILIPS) |  |  | 37°C |  | ±0,2°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBP1¦IBP2 (DIXTAL) |  |  | 0mmHg |  | ±1mmHg |  |  |  |  |  |  | ¦ | ¦ |  | ¦ |  |
|  |  |  | 100mmHg |  | ±1mmHg |  |  |  |  |  |  | ¦ | ¦ |  | ¦ |  |
| IBP1¦IBP2 (PHILIPS) |  |  | 0mmHg |  | ±5mmHg |  |  |  |  |  |  | ¦ | ¦ |  | ¦ |  |
|  |  |  | 200mmHg |  | ±5mmHg |  |  |  |  |  |  | ¦ | ¦ |  | ¦ |  |
| ETCO2 |  |  | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | N/A | C |  | NC |  |
| NIBPNIBP Linha DX2010 |  |  | 120mmHg - 110 a 120mmHg 80mmHg - 70 a 80mmHg |  |  |  | NIBP Linha DX 2020/21/22/23 |  |  |  |  |  | 120 mmHg - ±5 mmHg 80 mmHg - 74 a 84 mmHg |  |  |  |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Philips/Dixtal). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico:___________________________ Assinatura:______________________ Data:_____/_____/______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHECKLIST DO MONITOR DE SINAIS VITAIS