CHECKLIST DO REANIMADOR

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Estrutura/Acabamento/Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Verificação das Conexões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Manômetros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Mangueiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Ventosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Blender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Válvulas Reguladoras de Pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fluxômetro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tampões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Pressão Pressão de entrada: 3,5Kgf/cm² Fluxo: 7L/min |  | 10cmH2O | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cmH2O | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40cmH2O | ±2cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentração de O2 (Blender) |  | 30% | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60% | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral – Baby Puff (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |