CHECKLIST ALTO FLUXO – Airvo 2

CHECKLIST ALTO FLUXO – Airvo 2

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C | NC |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamento/Caixas/Estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Verificação dos Conectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/LEDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teclas/Botões de Ajuste/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Desinfecção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Umidificador com gerador de fluxo Airvo 2 |  |  |  |  |  |  | NS: LOTE: |  |  |  |  |
| 10 | Pedestal com haste e rodízio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Suporte bandeja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cesta plástica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Fluxômetro de Alto Fluxo 0-70l |  |  |  |  |  |  | LOTE: |  |  |  |  |
| 14 | Conexão saída de fluxo oxigênio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mangueira de nylon 2m para oxigênio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Suporte para pedestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Extensão de gás 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Temperatura |  | 37°C | ±2°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo |  | 20L/min | ±2L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40L/min | ±4L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60L/min | ±6L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentração de O2 |  | 21% | 18 a 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% | 47 e 53% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% | 97 e 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Placa de Aquecimento |  | < 30 minutos | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificação de Vazamentos |  | < 2 minutos | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificação de Bloqueios |  | < 30 segundos | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificação do Tubo |  | < 10 segundos | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste de Desligamento |  | > 120 segundos | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Periodicidade Anual conforme procedimentos da Fisher&Paykel PTM-185047912 Rev. H. Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: ___________________________ Assinatura: ______________________ Data:_____/_____/______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |