CHECKLIST ALTO FLUXO - Blender

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamento/Caixas/Estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Verificação dos Conectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/LEDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teclas/Botões de Ajuste/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Desinfecção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Temperatura |  | 37°C | ±1,5°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo |  | 20L/min | ±2L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40L/min | ±4L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60L/min | ±6L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentração de O2 |  | 21% | Entre 18 e 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% | Entre 47 e 53% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% | Entre 97 e 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Fisher&Paykel). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |