| ITENS PARA ANÁLISE |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES | C.Q. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamento/Caixas |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |
| 04 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |
| 05 | Versão de Software |  |  |  |  |  |
| 06 | Roteiro de Calibração |  |  |  |  |  |
| 07 | Bateria Data e Hora |  |  |  |  |  |
| 08 | Cooler |  |  |  |  |  |
| 09 | Bateria |  |  |  |  |  |
| 10 | Célula de O2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Válvula Exalatória |  |  |  |  |  |
| 12 | Pneumotacógrafo |  |  |  |  |  |
| 13 | Horas de Uso |  |  |  |  |  |
| 14 | Tubos Internos |  |  |  |  |  |
| 15 | Estanque de ar |  |  |  |  |  |
| 16 | Estanque de O2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Leds e display |  |  |  |  |  |
| 18 | Sensib. Pressão adulto e neo |  |  |  |  |  |
| 19 | Sensib. fluxo adulto e neo |  |  |  |  |  |
| 20 | Alimentação de ar e O2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Detector de capnostat |  |  |  |  |  |
| 22 | SpO2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Aerogen |  |  |  |  |  |
| 24 | Pressão auxiliar |  |  |  |  |  |
| 25 | Sensor Proximal |  |  |  |  |  |
| 26 | Leitura de O2 21% - 30% - 60% - 90% - 100% |  |  |  |  |  |
| Grandeza; Valor de Referência; Valor de Desvio Admissível; Padrão Utilizado; 1° Leitura; 2° Leitura; 3° Leitura. Volume (onda decrescente); 400mL; 360 - 440 mL. Volume (onda quadrada); 400mL; 360 - 440 mL. Frequência; 12BPM; 11 – 13 BPM. Pressão PCV; 20cmH2O; 17,2 – 22,8 cmH2O. Pressão PSV; 20cmH2O; 17,2 – 22,8 cmH2O. Pressão PEEP; 5cmH2O; 3 - 7 cmH2O. Pressão PEEP; 10cmH2O; 8 - 12 cmH2O. Pressão PEEP; 15cmH2O; 13 - 17 cmH2O. Volume (onda decrescente); 30mL; 25 - 35mL. Volume (onda quadrada); 30mL; 25 - 35mL. Frequência; 30BPM; 29 – 31 BPM. Pressão PCV NEO; 8cmH2O; 6 - 10 cmH2O. Pressão PSV NEO; 8cmH2O; 6 - 10 cmH2O. Pressão PEEP NEO; 03cmH2O; 1 - 5 cmH2O. Pressão PEEP NEO; 05cmH2O; 3 - 7 cmH2O. Pressão PEEP NEO; 8cmH2O; 6 - 10 cmH2O. Nebulizador; -; 7 - 9 LPM; -; -; -. Control. Val. Seg.; -; 110 - 125 cmH2O; -; -; -. |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ Assinatura: ____________________ Data: ____/____/_____ |  |  |  |  |  |  |

PAT02-F1

CHECKLIST DE VENTILADOR

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |