CHECKLIST DO VENTILADOR PULMONAR (DX3023)

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |
| --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Teclas/Botões/Encoder/Touch/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Versão de Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Limpeza de Contatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vazamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Roteiro de Calibração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cooler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Filtros de Bronze e Externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tubos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pneumotacógrafo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Válvula Exalatória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Junta de Fechamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ajuste da Válvula Reguladora de Ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ajuste da Válvula Reguladora de O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ajuste da Válvula Reguladora de 10 psi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Calibração de Fluxo de Ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Calibração de Fluxo de O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Volume |  | 200mL | 180 - 220 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500mL | 450 - 550 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800mL | 720 - 880 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo |  | 20L/min | 18 - 22 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40L/min | 36 - 44 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60L/min | 54 - 66 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80L/min | 72 - 88 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100L/min | 90 - 110 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120L/min | 108 - 132 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequência Inspiratória |  | 5rpm | 4,5 - 6,5 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20rpm | 18 - 22 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35rpm | 31,5 - 38,5 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão PEEP |  | Valor Máx. | 15 - 20 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Dixtal). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: ____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |