CHECKLIST DO VENTILADOR PULMONAR (DX3025)

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Teclas/Botões/Encoder/Touch/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Versão de Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Limpeza de Contatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vazamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Roteiro de Calibração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cooler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Filtros de Bronze e Externo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tubos Internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pneumotacógrafo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Válvula Exalatória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Junta de Fechamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ajuste da Válvula Reguladora de Ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ajuste da Válvula Reguladora de O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ajuste da Válvula Reguladora de 10 psi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Calibração de Fluxo de Ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Calibração de Fluxo de O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Pressão Inspiratória |  | 08cmH2O | 06 - 10 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão PEEP |  | 03cmH2O | 1 - 5 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05cmH2O | 3 - 7 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08cmH2O | 6 - 10 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequência Inspiratória |  | 30rpm | 29 - 31 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo Inspiratório |  | 2s | 1,80 - 2,20 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume |  | 30mL | 27 - 33 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Dixtal). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |