CHECKLIST DO VENTILADOR PULMONAR (OXYMAG)

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Encoder/Touch/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Testes de Vazamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tubos Internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtro de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Volume |  | 100mL | 80 - 120 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000mL | 900 - 1100 mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxo |  | 3L/min | 2,85 - 3,15 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30L/min | 28 - 32 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequência Inspiratória |  | 15rpm | 14 - 16 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35rpm | 34 - 36 rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo Inspiratório |  | 0,3s | 0,24 - 0,36 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0s | 0,94 - 1,06 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão Inspiratória |  | 15cmH2O | 13 - 17 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35cmH2O | 33 - 37 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão PEEP |  | 03cmH2O | 1 - 5 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cmH2O | 8 - 12 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Oximag). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |