CHECKLIST DO VENTILADOR PULMONAR (TRILOGY)

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A | C |  | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Teclas/Botões/Encoder/Touch/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Bateria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tubos Internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtro de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Pressão CPAP |  | 4cmH2O | 2 - 6 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20cmH2O | 18 - 22 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão EPAP |  | 4cmH2O | 2 - 6 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cmH2O | 23 - 27 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão IPAP |  | 15cmH2O | 13 - 17 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40cmH2O | 38 - 42 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão PEEP |  | 05cmH2O | 2 - 7 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cmH2O | 8 - 12 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15cmH2O | 13 - 17 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressão Inspiratória |  | 15cmH2O | 13 - 17 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35cmH2O | 33 - 37 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequência Inspiratória |  | 15rpm | 13 - 17rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35rpm | 33 - 37rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Philips). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |